## Sheet1
实验室环境空气和废气认证项目方法技术要点汇总表
序号 | 认证项目 | 方法/标准 | 适用范围（空气、无组织、固定源等） | 采样（滤膜、滤筒）材质 | 采样吸收液（类别+用量+方式等） | 采样时长（时长+流量等） | 方法检出限 | 样品前处理（采样前+采样后） | 结果有效位数保留要求 | 全程序空白要求 | 样品保存（方式+时间） | 其他技术、质量要求
2.1 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | 工业废气和环境空气 |  | 重蒸馏水，20ml或者50ml | 0.5~1.0L/min采样5~20min | 0.5~800mg/m3 |  |  |  | 避光冷藏2d内分析完 | 采样管聚四氟乙烯，前端玻璃纤维滤料,回收率不低于95%
2.2 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 废气和空气 |  | 稀硫酸溶液，10ml或者50ml | 空气10ml0.5~1.0L/min至少采样45min，废气50ml0.5~1.0L/min采样时间具体情况而定 | 50ml吸收液0.25mg/m3，10ml吸收液0.01mg/m3 | 废气烟道管高于环境温度需加热，吸收管用管子封堵，防止吸收空气中氨 |  | 全程序空白高于本批次吸收液空白，样品作废 | 尽快分析，冷藏7d。 | 无氨水，空白吸光度不超过0.030
2.3 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB9801-88 |  |  | 仪器法，开机预热30min，公司仪器瞬时值，熊师规定日均值用该天的小时值计算平均值 | 0.5L/min 待测定仪稳定后，取分分钟保存数据模式，5~15min平均值作为一次测量值。 | 0.3mg/m3
|  | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |  | 按照GB16157相关要求 | 待测定仪稳定后，取分分钟保存数据模式，5~15min平均值作为一次测量值。
|  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T44-1999 | 固定源废气 |  | 仪器法 按照GB16157相关要求 |  | 20mg/m3
|  | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ973-2018 | 固定源废气 |  | 仪器法：取分分钟保存数据模式，5~15min平均值作为一次测量值。 |  | 3mg/m3 |  |  |  |  | 颗粒物、水分干扰，采用除尘、除湿进行滤除，氢气、酸性气体，乙烯超过100µmol/mol，该方法慎用。
2.4 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ955-2018 | 环境空气 | 5µm乙酸-硝酸纤维滤膜 |  | 小时值50L/min至少采45min，24h值16.7L/min，至少采20h | 小时值0.5µg/m3，日均值0.06µg/m3 |  | 1h值＜10.0µg/m3小数点后一位，≥10.0三位有效数字；24h值＜10.0µg/m3小数点后两位，≥10.0µg/m3三位有效数字
|  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T67-2001 | 固定源废气 |  | 污染源中尘氟和气氟共存时，采用烟尘采样方法进行等速采样，在采样管的出口串联三个装有75ml吸收液的大型冲击式吸收瓶，分别捕集尘氟和气态氟。 若污染物中只存在气态氟时，可采用烟气采样方法，在采样管出口串联两个装有50ml吸收液的多孔玻板吸收瓶 | 气态氟化物采样流量：以0.5-2.0L/min的流速采集5-20min。 | 当采样体积150L时，0.06mg/m3 |  |  | 每批样品至少做一个全程序空白 | 样品常温下可保存一周
|  | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ688-2013 | 固定源废气 |  | 0.636g碳酸钠+2.52碳酸氢钠定容至1000mL作吸收液，用量：恒流采样:30mL，等速采样：75mL；方式：恒流采样：主路和旁路分别串联2支吸收瓶（和干燥器连接），等速采样：串联3支吸收瓶（第三支为空瓶并与干燥器连接） | 恒流：20min-60min、2.0L/min；等速采样：不低于20min、以90％-110％等速率采集 | 当采样体积120L,定容体积200mL时,检出限为0.03mg/m3,；当定容体积为500mL时，检出限为0.08mg/m3 | 采样时：将主路吸收瓶中的吸收液转移至200mL容量瓶中，分别用适量水洗涤吸收瓶和连接管 | 浓度≥1.00mg/m3时，结果保留三位有效数字，浓度＜1.00mg/m3时，结果保留两位有效数字 | 每批样品至少做一个全程序空白 | 室温保存，时间不超过一周 | 采样需要过滤器，材质为石英纤维、PTFE的滤筒、滤膜或钛合金烧结过滤器等，要求对粒径大于0.5um颗粒物的阻留效率超过99.9％，采样管、过滤装置的温度控制在185℃±5℃范围
2.5 | 二氧化硫 | 环 境 空 气 二 氧 化 硫 的 测 定 甲 醛 吸 收- 副 玫 瑰 苯 胺 分光光度法 HJ482-2009 | 环境空气 |  | 甲醛缓冲溶液，10ml或50ml多孔玻板吸收瓶 | 短时间采样：0.5L/min的流量采气45-60min . 24h连续采样：0.2L/min的流量连续采样24h | 0.007mg/m^3 (10ml吸收液) 0.004mg/m^3(50ml吸收液） |  | 计算结果准确到小数点后三位 | 每批样品至少有两个现场空白 | 吸收液温度保持在23-29℃的范围 | 样品采集、运输、贮存过程中应避免阳光照射
|  | 固定源排气中二氧化硫的的测定 碘量法 HJ/T56-2000 | 固定源废气 |  | 称取11g氨基磺酸按，7g硫酸按，溶于少量水中，再加水稀释至1000ml，再加5ml稳定剂，摇匀，贮存于玻璃瓶中，放于冰箱保存. 串联两个75ml多孔玻板吸收瓶，每瓶各加入30-40ml吸收液 | 0.5L/min的流量采集20-30min |  |  |  |  | 采样后尽快对样品滴定，放置时间不超过1h
|  | 固定源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T57-2000 |  |  | 待测定仪稳定后，取分分钟保存数据模式，5~15min平均值作为一次测量值。 | 以测定仪规定的采样流量取样测定 | 3mg/m3 | 通入零气清洗校准仪器零点
|  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ629-2011 |  |  | 待仪器读数稳定后即可记录分析仪数据，同一种工况条件下应连续测定三次，取平均值作为监测结果 | 以测定仪规定的采样流量取样测定 | 3mg/m3 | 通入零气清洗校准仪器零点
2.6 | 氮氧化物（一氧化氮 、二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和 二氧化氮)的测 定 盐 酸 萘 乙 二胺分光光度法 HJ479-2009 | 环境空气 |  | 使用时将显色液和水按4:1（体积分数）比例混合，即为吸收液 ，10ml或25ml或50ml多孔玻板吸收瓶 | 短时间采样：0.4L/min的流量采气4-24L . 24h连续采样：0.2L/min的流量采气288L | 0.005mg/m3（采样体积为24L），0.003mg/m3（采样体积为288L），0.020-2.5mg/m3（采样体积为12-24L） |  |  | 每批样品至少有两个现场空白 | 样品在30℃暗处存放，可稳定8h。在20℃暗处存放，可稳定24h。于0-4℃冷藏，至少可稳定3d | 样品采集、运输、贮存过程中应避免阳光照射
|  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T43-1999 | 固定源废气 |  | 按顺序串联一个空的多孔玻板吸收瓶，一支氧化管和两个各装75ml吸收液的多孔玻板吸收瓶，将整个系统置于冰浴中。当管道排烟温度为常温时，可不用将采样瓶放于冰浴。 | 以0.05-0.2L/min的流量，采气至第二个吸收瓶呈微红色，停止采样 | 0.7mg/m3（采样体积为1L） |  |  |  | 采集好的样品应置于冰箱内3-5℃保存，并于24h内测定完毕
|  | 固 定 源 废 气 氮 氧 化 物的测定 定 电 位 电 解 法 H J 6 93-2 0 1 4 | 固定源废气 |  | 待仪器读数稳定后即可记录分析仪数据，同一种工况条件下应连续测定三次，取平均值作为监测结果 | 以测定仪规定的采样流量取样测定 | 3mg/m3 | 通入零气清洗校准仪器零点
|  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ692-2014 | 固定源废气 |  | 待仪器读数稳定后即可记录分析仪数据，同一种工况条件下应连续测定三次，取平均值作为监测结果 | 以测定仪规定的采样流量取样测定 | 3mg/m3 | 通入零气清洗校准仪器零点
2.7 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T15432-1995 | 环境空气 | 超细玻璃纤维滤膜 |  | 小时值采样时间不低于45min，日均值采样时间不低于24h。采样流量100L/min | 0.001mg/m3
2.8 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 环境空气 | 玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或者聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜 | 采样器入口距地面高度不得低于1.5m | 不低于20h采样时间。采样流量100L/min | 0.010mg/m3 |  | 计算结果保留三位有效数字。小数点后数字可保留到第三位 |  | 滤膜采集后若不能立即称量，应放4℃条件下冷藏保存
2.9 | 烟(粉)尘、烟气参数 | 锅炉烟尘测试方法 GB5468-91 | 固定源废气 | 玻璃纤维滤筒 | 等速跟踪 | 每个测点断面采样次数不得少于3次，每个测点连续采样时间不得少于3min，累计采气量不得少于1m3
|  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | 固定源废气 | 玻璃纤维、石英、刚玉滤筒 | 等速跟踪 | 每个测点断面采样次数不得少于3次，每个测点连续采样时间不得少于3min，累计采气量不得少于1m3
2.1 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007 | 固定源排放的灰色或黑色烟气 |  | 目视观察法 | 每分钟观察4次，每次观察(包括观看和间歇时间)约15秒，连续观测烟气的时间不得少于30min
2.11 | 硫化氢 | 空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 空气和废气 |  | 吸收液：4.3g硫酸镉，0.30g氢氧化钠和10.0g聚乙烯醇磷酸铵，分别溶于少量水后，混合，强烈振摇混合均匀，加水稀释1000ml。此溶液为乳白色悬浮液，在冰箱中可保存一周 | 以1.0L/min的流量，避光采样30-60min | 最低检出限为0.001mg/m3 | 采样后现场加显色剂 |  |  | 避光，8h内测定
|  | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法GB/T 11742-89 | 居住区大气，室内和公共场所空气中 |  | 吸收液：4.3g硫酸镉，0.30g氢氧化钠和10.0g聚乙烯醇磷酸铵，分别溶于少量水后，混合，强烈振摇混合均匀，加水稀释1000ml。此溶液为乳白色悬浮液，在冰箱中可保存一周 | 以0.5-1.5L/min的流量，避光采集样品30L | 检出下限为0.15μg/10ml。若采样体积为30L时，最低检出限0.005mg/m3 | 采样后现场加显色剂或者放于暗处贮存 |  |  | 避光，放于暗处，当天检测。6h内测定
2.12 | 氯气 | 固定污染源废气 氯气的测定碘量法（暂行）HJ547-2009 | 固定源废气 |  | 串联两个多孔玻板吸收瓶，瓶中各装30-40ml氢氧化钠吸收液 | 以0.5-1.0L/min的流量，采样10-30min | 检出限为0.03μg 采样体积为10L时，检出限为12mg/m3 |  |  |  | 样品应尽快分析，若不能当天分析，应将样品置于冰箱，0-4℃保存，5d内测定
|  | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999 | 固定源废气 |  | 吸收液：称取0.1000g甲基橙，溶于100ml40-50℃水中，冷却至室温，加无水乙醇20ml，移入1000ml容量瓶中，定容到刻度线，放置黑暗处可保存半年。串联2支，内装10ml甲基橙吸收液的多孔玻板采样瓶 | 以0.2L/min的流量采样，当吸收液颜色有明显退减时，即可停止采样。如不褪色，采样时间为60min | 0.2mg/m3 | 将两管样品溶液全部转移到100ml，容量瓶中，用水洗涤吸收瓶，合并转移到此容量瓶中。定容到刻度线。 |  |  | 样品显色完成后显色稳定，常温可保存15d
2.13 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硝酸银容量法（暂行） HJ548-2016 | 固定源废气 |  | 串联2支内装50ml氢氧化钠吸收液的吸收瓶 | 以0.5-1.0L/min的流量，连续采样1h，或在1h内以等时间间隔采集3-4个样品 | 2mg/m3 | 密封吸收瓶 | 当氯化氢的浓度小于10mg/m3时，结果保留至小数点后一位。当氯化氢浓度等于或大于10mg/m3时，结果保留三位有效数字。 | 每批样品至少做两个全程序空白 | 样品应尽快分析，若不能当天分析，应将样品置于4℃以下密封保存，48h内测定
|  | 固定污染源废气氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999 | 固定源废气、无组织废气 |  | 有组织：串联两支各装25ml氢氧化钠吸收液的吸收瓶 无组织：串联两支各装5ml吸收液的吸收管 | 有组织：以0.5L/min的流量采样5-30min。 无组织：以1L/min的流量采样30-60min | 无组织：采样体积为60L,检出限为0.05mg/m3。有组织：采样体积为10L,检出限为0.9mg/m3 |  |  |  | 样品应尽快分析，若不能当天分析，应将样品置于冰箱中，3-5℃密封保存，48h内测定
|  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ549-2016 | 环境空气、无组织、固定源 |  | 类别：环境空气纯水，无组织排放样品纯水，固定污染源废气30mm/L氢氧化钠或者30mm/L氢氧化钾 用量：环境空气10mL，无组织10mL，固定源50mL；方式：环境空气串联两支吸收瓶采样，无组织串联两支吸收瓶采样 | 环境空气：至少采样45min，0.5/Lmin-1.0L/min；无组织：连续采样1小时或在1小时内等时间间隔采集3个-4个样品平均值，0.5/Lmin-1.0L/min固定污染源废气：连续采样1小时或在1小时内等时间间隔采集3个-4个样品，0.5/Lmin-1.0L/min | 环境空气：0.02mg/m3 固定污染源废气：0.2mg/m3 |  | 环境空气或无组织：浓度≥0.1mg/m3时，结果保留三位有效数字，浓度＜0.1mg/m3时，结果保留至小数点后3位固定污染源废气：浓度≥1.0mg/m3时，结果保留三位有效数字，浓度＜1.0mg/m3时，结果保留至小数点后两位 | 每批样品至少做两个全程序空白 | 密封保存，于4℃以下冷藏保存，48h完成分析测定，转移至聚乙烯瓶中，于4℃以下冷藏可保存7天 | 环境空气及无组织采样装置应连接放有聚四氟乙烯或石英滤膜的滤膜夹，吸收瓶应密封
2.14 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸比唑啉酮分光光度法HJ/T28－1999 | 固定源有组织排放、无组织 |  | 有组织：串联两只内装20ml氢氧化钠吸收液（0.1mol/L）的125ml多孔玻板吸收瓶 无组织：用装有5ml氢氧化钠（0.05mol/L）吸收液的多孔玻板吸收 | 有组织：以0.5L/min的流量采样10-30min。 无组织：0.51L/min的流量采样30-60min | 无组织：采样体积为30L时，检出限为0.002mg/m3 有组织：采样体积为5L时，检出限为0.09mg/m3 | 密封吸收瓶 |  |  | 如果样品采集后不能当天分析，应将样品密封置于2-5℃下保存，保存期不超过48h。 | 样品采集、运输、贮存过程中应避免阳光照射
2.15 | 砷及其化合物 | 环境空气和废气 砷的测定 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 环境空气和废气 | 中速定量滤纸∅9cm | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 样品的采集体积应根据不同地区空气中砷的含量的高低而定，若浓度低于0.1μg/m3的环境空气，可采样30-50m3；对于含砷量在0.1-1.0μg/m3之间的环境空气，可采15-25m3；对于含砷量高于1.0μg/m3的空气（如玻璃厂、金属冶炼厂附近），采样5-10m3即可。 | 0.36μg/L | 用镊子取下滤纸，尘面朝里，对折两次，叠成扇形，放入纸袋中，详细记录采样条件
2.16 | 汞及其化合物 | 废气 汞的测定 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 无组织废气 | 过氯乙烯滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.003μg/L | 用镊子取下滤纸，尘面朝里，对折两次，叠成扇形，放入纸袋中，详细记录采样条件 |  | 每批样品至少有两个现场空白
|  | 固定污染源废气 汞的测定冷原子吸收光度法(暂行)HJ 543-2009 | 固定源废气 | / | 串联两支各装10ml吸收液的大型气泡吸收管 | 以0.3L/min的流量，采样5-30min | 0.0025mg/m3 | 密封吸收管 |  | 两支各装10ml吸收液全程序空白 | 密封、避光，若不能及时分析，放于冰箱0-4℃，可保存5d
2.17 | 锌 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 环境空气和废气 | 过氯乙烯滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.3-3μg/m3 |  |  | 取同批号，等面积的空白滤膜
2.18 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ539-2015 | 环境空气 | 石英纤维等滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.009μg/m3 | 用镊子取下滤纸，尘面朝里，对折两次，叠成扇形，放入纸袋中，详细记录采样条件 |  | 每批样品至少有两个现场空白
|  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014 | 固定源废气 | 石英纤维滤筒 | 等速跟踪 | 按照GB16157相关要求 | 0.01mg/m3 | 采样完毕，小心取出滤筒，封口向内折叠，竖直放回原滤筒盒 | 当测定值小于0.1mg/m3，结果保留两位小数；当结果大于0.1mg/m3，结果取三位有效数字 | 每批样品至少有两个现场空白
2.19 | 铜 | 废气 铜的测定 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 环境空气和废气 | 过氯乙烯滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.2-8μg/m3
2.2 | 恶臭 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-93 | 环境空气和废气 | 采样袋或者真空采样瓶 | 固定源废气：根据排气状况的调查结果，确定采样时间和充气速度。无组织：在实验室内，用真空排气处理系统将采样瓶排气，至瓶内压力接近1.0*10^5Pa。 |  |  | 采样前，用被测气体冲洗采样袋3次 |  |  | 避光
2.21 | 硫酸雾 | 废气 硫酸雾的测定 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 固定源废气 | 玻璃纤维滤筒 | 等速采样 | 按照GB16157相关要求 | 5-120mg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
|  | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ544-2016 | 无组织、固定源废气 | 固定污染源：滤筒；无组织排放废气:滤膜；材质：玻璃纤维滤筒或石英纤维滤筒，石英纤维滤膜 | 类别：固定源排放废气：30mmol/L的氢氧化钠或30mmol/L的氢氧化钾。用量：固定污染源废气：50mL，方式：串联两支装有吸收液的吸收瓶，然后再与空瓶及吸收液连接 | 时长：固定污染源废气：连续1小时采样或在1小时内以等时间间隔采集3个~4个样品；无组织排放废气：连续1小时采样，或在1小时内以等时间间隔采集3-4个样品计平均值。流量：无组织排放废气100L/min | 固定污染源废气：0.2mg/m3，无组织排放废气：0.005mg/m3 | 固定污染源废气：采样完毕后将滤筒和滤膜并入密封管，用实验室用水冲洗采样嘴及弯道内壁，洗涤液并入密封管内，第一、二支吸收瓶用聚乙烯管密封。无组织排放废气：采集样品后的滤膜应对折放入干净纸袋或滤膜盒中保存 | 固定污染源废气：硫酸雾浓度≥1.0mg/m3，结果保留三位有效数字，当＜1.0mg/m3时，结果保留至小数点后2位。无组织排放废气：硫酸雾浓度≥1.0mg/m3，结果保留三位有效数字，当＜1.0mg/m3时，结果保留至小数点后3位 | 每批样品至少做两个全程序空白 | 密封保存，采集的样品应于0℃-4℃冷藏，于24小时内完成试样制备，若不能技术测定，应将制备好的试样于0℃-4℃冷藏，密封可保存30天 | 第二支吸收瓶的硫酸根浓度应小于样品总量的％10，否则应重新采样。样品采集的质量保证与质量控制按照HJ/T373“5废气监测质量保证和质量控制技术要求”执行
2.22 | 铍 | 空气和废气 石墨炉原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 固定源废气 | 玻璃纤维滤筒 | 等速采样 | 按照GB16157相关要求 | 0.003-3μg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
|  | 固定源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ684-2014 | 固定源废气 | 石英纤维滤筒 | 等速采样 | 按照GB16157相关要求 | 0.03μg/m3 |  | 当测定值小于1mg/m3，结果保留两位小数；当结果大于1mg/m3，结果取三位有效数字 | 每批样品至少有两个现场空白
2.23 | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001 | 固定源、无组织废气 | 玻璃纤维滤筒、过氯乙烯滤膜 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样方法 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样 | 3*10-6mg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
|  | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001 | 固定源、无组织废气 | 玻璃纤维滤筒、过氯乙烯滤膜 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样方法 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样 | 3*10-8mg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
2.24 | 铬 | 空气 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 环境空气和废气 | 过氯乙烯滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.4-5μg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
2.25 | 锰 | 空气 锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 环境空气和废气 | 过氯乙烯滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.2-5μg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
2.26 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2-2001 | 固定源、无组织废气 | 玻璃纤维滤筒、过氯乙烯滤膜 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样方法 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样 | 3*10-6mg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
|  | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 | 固定源、无组织废气 | 玻璃纤维滤筒、过氯乙烯滤膜 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样方法 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样 | 3*10-5mg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
2.27 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001 | 固定源、无组织废气 | 玻璃纤维滤筒、过氯乙烯滤膜 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样方法 | 按照GB16157相关要求/同总悬浮颗粒物采样 | 3*10-3mg/m3 |  |  | 每批样品至少有两个现场空白
2.28 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ618-2011 | 环境空气 | 玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或者聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.010mg/m3 |  | 计算结果保留三位有效数字。小数点后数字可保留到第三位 |  | 滤膜采集后若不能立即称量，应放4℃条件下冷藏保存
2.29 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T45-1999 | 固定源废气 | 玻璃纤维滤筒 | 等速采样 按照GB16157相关要求 采样管的采样嘴，前弯管部分伸入烟道开口内，滤筒夹和冷却夹套应处于烟道之外，维持滤筒夹保温系统的温度为42正负10℃进行采样。 | 按照GB16157相关要求 | 5.1mg | 当沥青烟浓度较高时，采样管会截流少量沥青烟，用环乙烷洗涤采样嘴，前弯管和采样管各部分，将洗涤液合并置于已称量的烧杯中
2.3 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 GB18483-2001 | 固定源废气 | 油烟专用滤筒 | 按照GB16157相关要求 | 按照GB16157相关要求 采样时间应在油烟排放单位正常作业之间，连续采样5次，每次采样10分钟 |  | 收集的滤筒应立即转入聚四氟乙烯清洗杯中，拧紧盖子 |  |  | 如果样品采集后不能24h内分析，应将样品置于4℃以下保存，保存期不超过7d。
2.31 | 苯胺类化合物 | 大气固定污染源 苯胺类的测定气相色谱法 HJ/T68-2001 | 大气污染源有组织、无组织排放 | 硅胶吸附管 | 无组织：按照GB16297-1996中相关标准执行 有组织：按照GB16157相关要求和GB16297-1996中相关标准执行 | 无组织：以0.2-0.5L/min的流量，一般采样1h，采集体积12L 有组织：连续1h采样获取平均值或在1h内，以等时间间隔采集4个样品，并计算平均值 | 苯胺：0.05mg/m3 | 采样结束后，立即用聚四乙烯塑料帽将硅胶管两端套封 |  |  | 若不能及时分析，则置于2-5℃下避光保存，6d内有效
2.32 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB11737-89 | 居住区大气，室内空气 | 活性炭采样管 | 在采样地点打开活性炭管，两端孔径至少2mm，与空气采样器入口垂直连接 | 0.5L/min的流量，采样体积累计10L | 苯：0.005mg/m3 | 采样结束后，将硅胶管两端用塑料帽套封
|  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ584-2010 | 环境空气 | 活性炭采样管富集 | 敲开活性炭管的两端，与采样器连接（A端以作为进气口） | 以0.2-0.6L/min的流量，采气1-2h（废气采样时间5-10min） | 0.0015mg/m3 | 采样结束后，立即用聚四乙烯塑料帽将硅胶管两端套封 | 当测定结果小于0.1mg/m3时，结果保留到小数点后四位；当测定结果大于等于0.1mg/m3时，保留三位有效数字 |  | 常温下8h内测定。否则放入-20℃冰箱中，保存期限为1d。
|  | 室内空气质量标准 附录B 室内空气中苯的测定方法 毛细管气相色谱法 GB/T 18883-2002 | 室内空气 | 活性炭采样管 | 在采样地点打开活性炭管，两端孔径至少2mm，与空气采样器入口垂直连接 | 0.5L/min的流量，采样体积累计20L | 0.05-10mg/m3 | 采样结束后，将硅胶管两端用塑料帽套封 |  |  | 常温5d
2.33 | 总挥发性有机化合物 | 室内空气质量标准附录C 热解吸毛细管气相色谱法 GB/T18883-2002 | 室内空气 | 吸附管 | 吸附管内可填充一种或多种吸附剂，吸附管与采样器连接 | 适当的时间内采集1-10L体积（一般时间适当具有代表性） | 0.5-100mg/m3 | 密封管口两端或放入可密封的金属或玻璃管中 |  |  | 样品保存14d | 采集室外空气空白，应以室内空气同步进行，地点宜上风向处
|  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 室内空气中总挥发性有机物（TVOC）的测定GB 50325-2010 附录G | 室内空气 | Tenax-TA吸附管 | Tenax-TA吸附管 | 0.5L/min的流量，采样累计约10L
2.34 | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 | 有组织排放、无组织 |  | 无组织：串联两个25ml冲击式吸收瓶，每瓶中各装10ml氢氧化钠吸收液 有组织：将采样管头部塞入适量无碱玻璃棉，串联两支50ml冲击式吸收瓶，每支各装25ml氢氧化钠吸收液， | 无组织：以1.0L/min的流量，采集60min。有组织：以1.0L/min的流量，采集10-30min | 有组织：0.3mg/m3 无组织0.03mg/m3 |  |  |  | 采集好的样品最好能当天分析完毕。在室温不超过25℃，干扰物质影响不大时，碱性样品可存放3d
|  | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 无组织废气 | 吸附采样管 | GDX-502吸附富集 | 将吸附管采样管的细口端与空气采样器相连，以7L/min流量，采气2h（或视空气中酚浓度决定采样时间） | 10-6mg | 密封采样管两端
2.35 | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法HJ/T34-1999 | 有组织排放、无组织 |  | 有组织：在采样管头塞适量无碱棉，将其升入排气采样点，启动抽气泵，首先将采样系统管路用排气筒内的气体充分清洗，然后抽动注射器，反复抽洗5-6次，抽满所需气体体积，迅速密封 无组织：先将采样注射器反复抽洗5-6次后，抽满所需体积，迅速密封 |  | 0.08mg/m3 |  |  |  | 避免受热、避光，两天内分析完毕
2.36 | 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ604-2017 | 环境空气 |  | 采样容器现场空气清洗最少清洗3次以后，以玻璃注射器满刻度采集空气样品，密封 |  | 总烃、甲烷:0.06mg/m3 非甲烷总烃：0.07mg/m3 | 惰性密封头密封 |  | 将注入除烃空气的采样容器带到次样现场，与同批次样品一起带回实验室 | 常温避光，不超过8h
|  | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017 | 固定源废气 | 全玻璃注射器 | 采样时将采样管加热并保持在120℃正负5℃，玻璃注射器必须用样品气清洗三次 |  | 总烃、甲烷:0.06mg/m3 非甲烷总烃：0.07mg/m3 | 惰性密封头密封 | 当测定结果小于1mg/m3时，结果保留两位小数；当测定结果大于等于01mg/m3时，保留三位有效数字 |  | 常温避光，不超过8h
2.38 | 液阻 | 加油站大气污染物排放标准（附录A液阻检测方法）GB20952-2007 | 加油站汽油油气排放 |  | 以规定的氮气流量向油气回收管线内充入氮气，模拟油气通过油气回收管线。用压力表或同等装置检测气体通过管线的液体阻力，了解管线内因各种原因对气体产生阻力的程度，用来判断是否影响油气回收。 | 从最低氮气流量开始，分别检测3个流量对应的液阻 | [5 empty] | 在读取压力表数值之前，氮气流量稳定时间应大于30s，才进行读数
2.39 | 密闭性 | 加油站大气污染物排放标准（附录B密闭性检测方法）GB20952-2007 | 加油站汽油油气排放 |  | 用氮气对油气回收系统加压至500pa，允许系统压力衰减。检测5min后的剩余压力值与表2规定的最小剩余压力限值进行比较，如果低于限值，表明系统泄漏程度超出允许范围 | 充压至约550Pa时关闭氮气阀门，调节泄压阀使压力将至500Pa初始压力时开启秒表，每隔1min记录一次系统压力。5min之后，记录最终的系统压力。
2.4 | 气液比 | 加油站大气污染物排放标准（附录C气液比检测方法）GB20952-2007 | 加油站汽油油气排放 |  | 在加油枪的喷管处安装一个密合的适配器，该适配器与气体流量计连接，气流先通过气体流量计，然后进入加油枪喷管上的油气收集孔。所计量的气体体积与加油机同时计量的汽油体积的比值称为气液比。
2.41 | 二氧化碳 | 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法HJ870-2017 | 固定源废气 |  | 按照GB16157相关要求 | 启动抽气泵，以测定仪规定的采样流量取样测定，待测定器稳定后，按分钟保存数据，取至少连续5min测定数据的平均值作为一次测量值 | 0.6g/m3 |  | 当二氧化碳浓度小于10.0g/m3时，结果保留至小数点后一位；当二氧化碳大于或等于，结果保留3位有效数字
2.42 | 硒 | 环境空气和废气 硒的测定 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年） | 环境空气和废气 | 超细玻璃纤维滤膜∅9cm | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 同总悬浮颗粒物采样 | 0.25μg/L
2.43 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年） | 环境空气和废气 | 超细玻璃纤维滤膜∅9cm | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 1 | 0.3μg/25ml
2.44 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T29-1999 | 固定源污染源有组织、无组织 | 固定源：玻璃纤维滤筒 | 固定源废气：按照GB16157相关要求 无组织：在25mlU型玻板中装入5.0ml蒸馏水，接入采样系统 | 固定源废气：按照GB16157相关要求 无组织：以0.5L/min的流量采气30-60min | 有组织：5*10-3mg/m3 无组织5*10-4mg/m3 | 固定源废气：采样完毕后，小心取出滤筒，放入具塞250ml磨口锥形瓶中，并用少量蒸馏水冲洗采样嘴及弯管，洗涤液并入锥形瓶中，盖好瓶塞，带回实验室。 无组织：采样结束后，用聚四氟乙烯薄膜封住吸收管的进、出口，再用乳胶管将进出口封闭 |  |  | 密封保存 固定源废气：样品于7d内分析完毕 无组织：不超过24h
2.45 | 钡、镉、铬、铜、铁、锰、镍、铅、钒、锌 | 环境空气和废气 颗粒物中重金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ777-2015 | 环境空气和废气 | 石英滤筒、滤筒 | 环境空气：按照：HJ664的要求设置设置环境空气采样点位，采集滤膜样品时，使用中流量采样器，至少采集10m3 无组织：按照HJ/T55中有关要求在设置监测点位 固定污染源：按照GB16157相关要求 | 无组织：累计采样体积10m3（标准状态） 固定源：使用烟尘采样器采集滤筒样品至少0.600m3(标准状况干烟气) | 石英滤膜：单位（μg/m3）Ba：0.003、Cd：0.004、Cr：0.004 、Cu：0.005、Fe：0.03、Mn：0.003、Ni：0.003 Pb：0.003、V:0.002、Zn：0.004 | 滤膜样品采集后用镊子取下滤纸，尘面朝里，对折两次，叠成扇形，放入纸袋中，详细记录采样条件 滤筒样品采集后：小心取出滤筒，封口向内折叠，竖直放回原滤筒盒 | 当测定结果大于等于1.00μg/m3，数据保留三位有效数字；当测定结果小于1.00μg/m3时，小数点后有效数字的保留与待测元素方法检出限保持一致 | 每批样品至少做两个全程序空白 | 样品应在干燥、通风、避光、室温环境下保存
2.46 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ504-2009 | 环境空气 |  | 用内装10.00mlIDS吸收液，装入多孔玻板吸收瓶，罩上黑色避光套，当吸收液褪色百分之六十（与空白比较），立即停止采样 | 以0.5L/min的流量，采气5-30L | 0.010mg/m3 | 严格避光 |  | 每批样品至少做两个全程序空白 | 室温暗处存放可稳定3d
2.48 | 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-） | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ799-2016 | 环境空气 | 玻璃纤维、石英等滤膜 | 环境空气颗粒物滤膜样品的采集：按照HJ618、GB/T15432和HJ/T194D的相关规定执行环境空气颗粒物降尘样品的采集：按照GB/T15265的相关规定执行 | 滤膜样品：100L/min，采集24h正负1h；沉降样品采集：30d正负2d | 滤膜样品：0.010-0.085μg/m3 降尘样品：0.006-0.051mg/g |  |  |  | 滤膜样品：避光、干燥、密封保存，7d完成测定 沉降样品:置于样品瓶中，在干燥器中保存，30d内完成测定
2.49 | 异丙苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ583-2010 | 环境空气或室内空气 | Tenax吸附管 | 按照采样管流量方向与采样器相连接，检查系统气密性 | 以10-200ml/min采集空气10*-20min | 5.0*10-4mg/m3 | 采样结束后，立即用聚四乙烯塑料帽封闭 |  | 每批样品至少做一个全程序空白 | 4℃密封避光保存，30d内分析
2.5 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 | 固定源废气 | 石英纤维滤膜、聚四氟乙烯滤膜 | 按照GB16157相关要求 | 按照GB16157相关要求 | 1.0mg/m3 | 采样前，将称量好的采样头采样嘴用聚四氟乙烯材质堵套塞好装进防静电密封袋或密封盒 | 保留到小数点后一位 | 全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次，并保证一天一次 | 样品分开，妥善保存，避免污染
2.51 | 硒 | 环境空气和废气 硒的测定 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年） | 环境空气和废气 | 超细玻璃纤维滤膜 | 同总悬浮颗粒物采样方法 | 以80-120L/min的流量采样24h | 0.25μg/L | 用镊子取下滤纸，尘面朝里，对折两次，叠成扇形，放入纸袋中，详细记录采样条件