水污染源在线监测系统验收比对监测报告

□□□□□[	]第□□号

验收单位：

监测单位名称：

运行单位：

委托单位：

报告日期：

□□□（监测单位名称）

（加盖监测业务专用章）

监测报告说明

1.报告无本监测单位业务专用章、骑缝章及章无效。

2.报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3.未经监测单位书面批准，不得部分复制本报告。

4.本报告及数据不得用于商品广告。

单位名称（盖章）：

法人代表：

联系人：

地址：□□省□□市□□区□□□路□□号

邮政编码：□□□□□□

电话：□□□-□□□□□□□□传真：□□□-□□□□□□□□

一、前言

企业基本情况；产品生产基本情况；污染治理设施基本情况；

自动监测设备生产厂家、设备名称、设备型号。

（检测单位）于□□年□□月□□日至□□月□□日对该公司安装于□□□□□□的水污染源在线连续自动监测系统（设备）进行了比对监测。

二、监测依据

（1）HJ91.1	污水监测技术规范

（2）HJ/T92	水污染物排放总量监测技术规范

（3）HJ/T273	固定污染源质量保证与质量控制技术规范

（4）CJ/T3008.1~5	城市排水流量堰槽测量标准

（5）JJG711	明渠堰槽超声波明渠流量计（试行）

（6）HJ828	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法

（7）HJ/T70	高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法

（8）HJ535	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法

（9）HJ536	水质氨氮的测定水杨酸分光光度法

（10）GB/T11893	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法

（11）HJ636	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

（12）GB/T6920	水质pH值的测定玻璃电极法

三、评价标准

参照HJ354中要求进行验收比对监测，所有项目的结果应满足表1的要求。

表1	验收标准

| 仪器类型 | 验收项目 |  | 指标限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波明渠流量计 | 液位比对误差 |  | 12mm |
|  | 流量比对误差 |  | ±10% |
| 水质自动采样器 | 采样量误差 |  | 10% |
|  | 温度控制误差 |  | ±2℃ |
| CODCr水质自动分析仪/TOC水质自动分析仪 | 漂移（80%量程上限值） |  | ±10%F.S. |
|  | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜30mg/L | ±5mg/L |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥30mg/L | ±10% |
|  | 实际水样比对 | 实际水样CODCr＜30mg/L （用浓度为20~25mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5mg/L |
|  |  | 30mg/L≤实际水样CODCr<60mg/L | ±30% |
|  |  | 60mg/L≤实际水样CODCr<100mg/L | ±20% |
|  |  | 实际水样CODCr≥100mg/L | ±15% |

| NH3-N水质自动分析仪 | 漂移（80%量程上限值） |  | ±10%F.S. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2mg/L | ±0.3mg/L |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥2mg/L | ±10% |
|  | 实际水样比对 | 实际水样氨氮<2mg/L （用浓度为1.5mg/L的有证标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L |
|  |  | 实际水样氨氮≥2mg/L | ±15% |
| TP水质自动分析仪 | 漂移（80%量程上限值） |  | ±10%F.S. |
|  | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜0.4mg/L | ±0.06mg/L |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥0.4mg/L | ±10% |
|  | 实际水样比对 | 实际水样总磷<0.4mg/L （用浓度为0.2mg/L的有证标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.06mg/L |
|  |  | 实际水样总磷≥0.4mg/L | ±15% |
| TN水质自动分析仪 | 漂移（80%量程上限值） |  | ±10%F.S. |
|  | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2mg/L | ±0.3mg/L |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥2mg/L | ±10% |
|  | 实际水样比对 | 实际水样总氮<2mg/L （用浓度为1.5mg/L的有证标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L |
|  |  | 实际水样总氮≥2mg/L | ±15% |
| pH水质自动分析仪 | 漂移 |  | ±0.5 |
|  | 准确度 |  | ±0.5 |
|  | 实际水样比对 |  | ±0.5 |

注：依据比对监测项目增减列项。

四、工况

表2排污企业生产工况核查表

| 工况核查 | 核查内容与结论 |
| --- | --- |
| 产品生产工况核查 |  |
| 污染治理设施工况核查 |  |

五、监测仪器测量过程参数设置核查（示例）

表3监测仪器测量过程参数设置核查表

| 测量原理 |  |  |  |  |  | 是否符合 | 核查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程参数 |  | 参数名称 | 显示值 | 实际值 | 规定值 |  |  |
|  | 固定参数 | 排放标准限值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检出限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测定下限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测定上限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量周期（min） |  |  |  |  |  |
|  | 试样用量参数 | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  |  | 前次试样排空时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 蠕动泵试样测试前 排空时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 蠕动泵试样测试后 排空时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 蠕动泵管管径（mm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 蠕动泵进样时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 注射泵单次体积（mL） |  |  |  |  |  |
|  |  | 注射泵次数（次） |  |  |  |  |  |
|  | 试剂 | 泵管管径（mm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 试剂测试前排空时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 试剂测试后排空时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 进样时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  |  | 单次体积（ml） |  |  |  |  |  |
|  |  | 次数（次） |  |  |  |  |  |
|  |  | 试剂浓度（mol/L） |  |  |  |  |  |
|  |  | 配制方法 |  |  |  |  |  |
|  | 试样稀释 方法 | 稀释方式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 稀释倍数 |  |  |  |  |  |
|  | 消解条件 | 消解温度（℃） |  |  |  |  |  |
|  |  | 消解时间（min） |  |  |  |  |  |
|  |  | 消解压力（kPa） |  |  |  |  |  |
|  | 冷却条件 | 冷却温度（℃） |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却时间（min） |  |  |  |  |  |
|  | 显色条件 | 显色温度（℃） |  |  |  |  |  |
|  |  | 显色时间（min） |  |  |  |  |  |

续表

| 测量过程参数 |  | 参数名称 | 显示值 | 实际值 | 规定值 | 是否 符合 | 核查人 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定单元 | 光度计波长（nm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 光度计零点信号值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 光度计量程信号值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滴定溶液浓度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空白滴定溶液体积 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试滴定溶液体积 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滴定终点判定方式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电极响应时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 电极测量时间（s） |  |  |  |  |  |
|  |  | 电极信号 |  |  |  |  |  |
|  | 校准液 | 零点校准液浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  |  | 零点校准液配制方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程校准液浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程校准液配制方法 |  |  |  |  |  |
|  | 报警限值 | 报警上限 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警下限 |  |  |  |  |  |
|  | 校准曲线 y=bx+a | 零点校准液（x0）对应测量信号数值（y0） |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程校准液（xi）对应测量信号数值（yi） |  |  |  |  |  |
|  |  | 校准公式曲线斜率数值b |  |  |  |  |  |
|  |  | 校准公式曲线截距数值a |  |  |  |  |  |
|  | 明渠流量计 | 堰槽型号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量量程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量公式 |  |  |  |  |  |
|  | 电磁流量计 | 测定范围 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量量程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 模拟输出量程 |  |  |  |  |  |
| 月报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：依据比对监测项目增减列项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法及测量过程参数核查结论： |  |  |  |  |  |  |  |

六、监测结果

（每个项目一个测试报告）

表4水污染源在线监测系统比对监测结果表

| 排污企业名称 |  |  |  | 现场监测日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  |  |  | 分析日期 |  |  |  |
| 工况 |  |  |  | 样品类型 |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  | 自动仪器测量范围 |  |  |  |
| 实际水样测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 采样时间 | 水质分析仪测定值 | 实验室测定值 | 绝对误差 | 相对误差 | 标准限值 | 结果评定 |
| 质控样品测定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质控样编号 | 测试时间 | 测试结果 | 标准样品编号及批号 |  | 标准样品浓度范围 |  | 结果评定 |
| 技术说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方法 |  | 仪器名称 |  | 仪器型号 | 仪器出厂编号 | 检出限 |
| 试验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比对结果 | （比对结论、其他意见或建议） |  |  |  |  |  |  |

监测：

编写：

审核：

批准：

日期：